Phenom XL台式扫描电镜操作规程

一、样品制备

- 佩戴无粉手套，使用专用镊子把丁型样品台放置在制样台上（严禁在样品杯中直接制备样品，以免污染样品杯！）。

- 剪取导电胶并将其一面粘于丁型样品台上，之后将样品粘于导电胶的另一面（导电胶与样品严禁超出样品台）。

- 若样品为块体或片状，将待观测的表面朝上，把样品粘附在导电胶上。若要观察样品的截面，则须使用飞纳专用的截面样品台，将导电胶贴在样品台的截面上，与样品台上表面恰好呈90度垂直，再把样品粘附在导电胶上，确保观察的立面朝正上方。

- 若样品为粉末状，用药勺或牙签取少量粉末，将其分散地洒在导电胶上，用专用镊子夹住样品台，在桌面上轻轻磕碰，使得没有粘住的样品更加松散，以便后续清除。

- 若样品为磁性块体，须用更多的导电胶加固样品的四周。样品磁性要弱，而且必须为薄片，否则不好加固。块体过小会影响加固效果，为保证加固效果满足电镜要求，应使用大样品台配合稍大的磁性块体。磁性粉末不能直接进行测试，须溅射在一个基底上面，无法自由移动才能进行测试。

- 在完成步骤3或4或5之后，需确保样品与导电胶粘贴牢固，并使用压缩空气吹扫样品去除松散颗粒及粉末浮灰（不可使用洗耳球代替吹扫样品），避免被吸入电镜，引发仪器故障。

- 若样品导电性较差，在完成步骤3或4或5之后还需进行喷镀，并再利用压缩空气吹扫样品去除粉末。

- 样品须为干燥清洁的固体，易挥发、含液体样品、含有油状物的样品、易分解和低熔点的样品不能进行测试，否则会影响真空系统。

二、装样品

- 佩戴无粉手套，从收纳盒中取出样品杯放置于水平台面，旋转样品杯的高度调节环钮，将样品杯装样平面调节到样品杯最高面（样品杯使用过程中，严禁用手接触样品杯后侧的电极片，以免损坏电极片，造成电镜无法识别样品杯）。

- 使用专用镊子将带有样品的丁型样品台从制样台上取出，插进样品杯装样平面的小孔中（在样品杯上插拔样品台时，一定要直上直下，严禁摇晃），确保样品台完全插入样品杯，样品台的台面完全坐在样品杯的装样平面上。

- 旋转样品杯的高度调节环钮，降低样品的高度，直到样品的最高面和样品杯最高面齐平后，继续向左旋转6个刻度的高度调节环钮，使样品继续下降3 mm（样品的最高面严禁高于样品杯的最高面，否则样品和设备在进样过程中会被破坏）。

三、进样品

- 点击电镜显示器右上角的按钮，等待舱门自动完全开启。

- 将样品杯对准舱门，轻推样品杯至样品槽最深位置（不要太过用力）。

- 点击电镜显示器右上角的按钮，等待舱门自动完全关闭。

四、参数设置

- 当样品安装且舱门完全关闭后，样品会自动移到光学成像位置，光学照相机被激活。此时，点击工作界面选择条的“设置”，进入设置界面。设置界面中按钮变绿代表按钮功能被激活。

- 在设置界面的“加速电压”栏，可供选择的加速电压分别为“通用（5 kV）”、“高分辨（10 kV）”和“元素分析（15 kV）”。当选择“通用（5 kV）”时，电子束穿透深度浅，表面细节丰富，适用于所有材料的表面形貌观察，特别是生物组织、各种纤维、高分子材料等质地柔软的样品；当选择“高分辨（10 kV）”时，电子束穿透深度较深，成像质量最高，适用于金属矿石等质地坚硬的样品的观察；当选择“元素分析（15 kV）”时，电子束穿透深度最深，适合做能谱分析。

- 在设置界面的“束流强度”栏，可供选择束流强度分别为“低束流”、“标准束流”、“能谱点扫”和“能谱线面扫”。“低束流”代表最低的束流强度，主要用于不导电样品的观测；“标准束流”代表中等束流强度，用于大多数样品的成像；“能谱点扫”代表高束流强度，用于能谱点扫分析；“能谱线面扫”代表最大的束流强度，用于能谱线面扫分析。

- 在设置界面的“真空度”栏，选择“高真空（0.1Pa）”。

- 在设置界面的“探头模式”栏，经常选用“背散射”与“二次电子”模式。“背散射”探头模式主要适用于样品表面不同成分分布情况的观察；“二次电子”探头模式主要适用于粗糙样品表面的形貌观察。

- 在设置界面有“优盘”和“网络储存”两种存储方式。若在主系统右侧面底部的USB 插口中插入一个 2.0闪存驱动版本的U盘，则选择“优盘”，那么拍摄的图片将会自动存入U盘；若未插入U盘，则需在“网络储存”右侧输入图像储存路径（\\phenom-world-pc\sem\个人文件夹名），然后依次点击“断开”、“网络存储”和“连接”，待“网络存储”变绿后，图像储存路径设置成功，那么后续拍摄的图像将自动储存于该路径下。

- 在设置界面的左下角为数据栏内容。点击激活“包含数据栏”，使其变成绿色，那么在这里选中的数据选项（例如：“标尺”、“放大倍数”、“视野”等）就会出现在图片上；反之图片中无任何数据信息，只是一张裸图。其中“探头模式”与“工作距离/压强”只可二选一；图像格式“TIFF”、“JPEG”和“BMP”只可三选一。

- 在设置界面“系统状态”栏左侧，可供选择的系统状态包括“待机模式”、“休眠模式”和“关机”三种。其中，点击“待机模式”，系统进入待机状态。点击“休眠模式”，系统进入休眠状态（不要主动点击休眠）。点击“关机”，系统关机（不要主动点击休眠，设备平时应处于开机状态， 若通知断电，需要关机，必须与工程师联系，否则易导致设备故障）。

五、观察样品

- 点击屏幕上工作界面选择条的“成像”，屏幕出现三个成像界面，左边界面为成像主屏幕界面，右上界面为光学导航界面，右下界面为电子导航界面（光镜成像模式下此界面无图像）。此时，光学成像出现在主屏幕上。

- 光镜成像：

- 变换位置：点击主成像界面或光学导航界面上感兴趣的区域，该区域会自动移动到主成像界面的正中央。

- 成像主屏幕亮度/对比度调节：点击按钮，使其变成绿色 / ，激活亮度/对比度调节功能,旋转鼠标滚轮或旋钮盘，调亮度/对比度。

- 成像主屏幕焦距调节：点击按钮，使其变成绿色，激活焦距粗调节功能，旋转鼠标滚轮或旋钮盘，粗调节焦距。激活焦距粗调节功能后，点击按钮，激活焦距细调节功能，旋转鼠标滚轮或旋钮盘，细调节焦距。

- 成像主屏幕放大倍数调节：点击屏幕右下角的按钮，使其变成绿色，激活放大倍数粗调节功能，旋转鼠标滚轮或旋钮盘，粗调节焦距。激活放大倍数粗调节功能后，点击按钮，激活放大倍数细调节功能，旋转鼠标滚轮或旋钮盘，细调节放大倍数。

- 光学导航界面放大倍数调节：类似于成像主屏幕放大倍数调节。

- 电镜成像：

- 当感兴趣的位置居中到主成像界面后，点击按钮，光镜成像模式向电镜成像模式转变。当成像模式成功地从光镜转换成电镜后，当前倍数的图像出现在主成像界面中；一张最低倍数的图像出现在电子导航界面中；此外，一个带颜色的方框出现在电子导航界面中，框内的区域是当前位于主界面上被放大的区域。

- 变换位置：点击主成像界面或光学导航界面或电子导航界面上感兴趣的区域，该区域会自动移动到主成像界面的正中央。也可以通过点击位于主成像界面四周的箭头向相应的方向移动样品的位置

- 如果样品被移动，右下部的电子导航界面变黑，那么通过点击，即可刷新出当前位置的电子导航界面图。

- 成像主屏幕焦距调节：点击按钮，使其变成绿色，激活焦距粗调节功能，旋转鼠标滚轮或旋钮盘，粗调节焦距。激活焦距粗调节功能后，点击按钮，激活焦距细调节功能，旋转鼠标滚轮或旋钮盘，细调节焦距。长按按钮2秒钟以上，图标上出现字母A ，焦距即将进行自动调节；长按该图标2秒钟以上，当字母A消失后，即可通过旋转鼠标滚轮或旋钮盘手动调节焦距。

- 成像主屏幕亮度/对比度调节：点击按钮，使其变成绿色 / ，激活亮度/对比度调节功能，旋转鼠标滚轮或旋钮盘，调亮度/对比度。长按按钮2秒钟以上，图标上出现字母A ，亮度/对比度即将进行自动调节；长按该图标2秒钟以上，当字母A消失后，即可通过旋转鼠标滚轮或旋钮盘手动调节亮度/对比度。

- 成像主屏幕放大倍数调节：点击界面右下角的按钮，使其变成绿色，激活放大倍数粗调节功能，旋转鼠标滚轮或旋钮盘，粗调节放大倍数。激活放大倍数粗调节功能后，点击按钮，激活放大倍数细调节功能，旋转鼠标滚轮或旋钮盘，细调节放大倍数。

- 光学导航界面放大倍数调节：类似于成像主屏幕放大倍数调节。

- 图像旋转调节：点击按钮，激活图像旋转粗调节功能，使其变成绿色，旋转鼠标滚轮或旋钮盘，粗旋转图像。激活图像旋转粗调节功能后，点击按钮，激活图像旋转细调节功能，旋转鼠标滚轮或旋钮盘，细旋转图像。长按图标超过2秒，图像就会回到最初位置。

- 图像拍摄与储存

- 储存图像的参数如图像质量、分辨率、格式等均可通过“设置”界面进行设置。

- 主成像界面的图像通过点击光学导航界面右边的按钮保存。

- 光学导航界面的图像通过点击光学导航界面下方的按钮保存。

- 拍摄过程中应避免长时间、同一视野下观察，并且高倍像停留时间应尽可能短，可先拍照，再观察分析，减小样品损伤，改善成像质量。

六、存档界面分析

- 拍摄完成后，点击“图库”，进入图像存档界面，此时为默认模式，图像以5×6阵列的小图显示。双击选中图像，图像将以大图显示。之后，旋转鼠标滚轮，可滚动图片。

- 点击按钮，使其变成绿色，旋转鼠标滚轮即可放大选中的图像。

- 点击按钮，使其变成绿色，即可在当前图片中进行尺寸测量。在图片中选择一点，点击鼠标，则此点被固定为起点，另选一点为终点，点击鼠标，两点间距就会显示在该图片上。当此按钮处于激活状态时，单击此按钮，就可以把之前的可动终点转变为固定起点，长按按钮3秒，可以进行新的距离测量，并且原来的测量长度会自动保存。

- 点击按钮，即可把上述记载有测量数据的图片进行另存。

- 点击按钮，即可进行两张图片的对比。当想要进行比较的第一张图片展现在主屏幕上时，点击按钮，激活该功能；当滚动其它图片时，主屏幕上展现的依然是第一张选中的图片；当点击第二张图像时，主屏幕上的图片会切换为第二张图像；再次点击第二张图像，主屏幕上的图片则切换回第一张图像。

- 选中图像，点击按钮，样品恢复至图像拍摄时的位置。

- 点击按钮，即可删除当前选中的图像。

七、EDS能谱测试

- 如果结束图像拍摄后需进行EDS能谱测试，则将Phenom电镜上设置界面的加速电压设置为“元素分析（15 kV）”；将束流强度设置为“能谱点扫”或“能谱线面扫”。在Phenom电镜上找到待测试的样品区域，调节聚焦、放大倍率和亮度/对比度，获得较为理想的图像效果。

- 在右边EDS能谱电脑显示器上双击图标，打开能谱软件，进入“Phenom Prosuite”界面；之后双击按钮，进入获取界面“Acquisition”。此外，通过点击界面右上角的 和 按钮，可实现获取界面“Acquisition”、分析界面“Analysis”和面扫界面“Mapping”的切换。

- 点扫

- 在“Acquisition”界面点击按钮，将Phenom 扫描电镜图像获取到右边电脑的能谱分析软件上。“Acquisition”界面左下角的是图像标签，默认为“Image 1”、“Image 2”等，点击该区域，可以为当前所选的图像进行自定义命名。每次刷新获取的图像将自动保存。鼠标左键单击某图像，则该图像为激活状态，可进行该图像的元素分析操作。鼠标右键单击某图像，则出现删除当前图像的选项。

- 在“Acquisition”界面的右下角有一指示灯。当指示灯为绿色时，所有参数最优；当指示灯为橘红色时，有些参数没有最优，应按照提示信息进行优化设置。当提示信息为“check acceleration voltage”时，则应将加速电压切换至“元素分析（15 kV）”。若轻元素 (C, N, O, F, Na) 进行分析时，可以选择较低的加速电压（如通用（5 kV））；而对于重元素的分析建议采用最高的加速电压（如（15 kV））。当提示信息为“not enough counts in spectrum”时，则 EDS 计数不足以形成可识别的谱峰，应延长探测时间，增加束流。当指示灯为红色时，参数较差，应按照提示信息进行优化设置。当提示信息为“check working distance, WD too short/long”时，样品的工作距离太长或者太短，不适合做 EDS 分析，应将工作距离设为3 mm。当提示信息为“blind zone detected”时，分析区域靠近样品杯的后边缘处，应调整分析区域所在位置。

- 点击按钮进行点扫描选点操作。从当前图像上选择要分析的点，然后点击。选点后，元素分析软件将自动开始工作。可连续选点，但一张图上最多只能选12个点。不同颜色的点表示状态不同，其中白色代表分析已完成；绿色代表分析进行中；红色代表待分析。

- 能谱分析将依据设置的参数自动停止运行，或通过手动点击按钮停止能谱分析。

- 点击按钮进行下一个选点的能谱测试。

- 所有元素分析结果都在界面右上方显示。通过点击此类按钮，可观察不同的点扫描结果。

- 测量结束之后，进入“Analysis”界面，在元素周期表中左键单击某一元素，能谱图中出现对应元素的基本信息。右键单击某一元素，则可在分析结果中手动添加或删除对应元素。另外，实际测得能谱将以红色显示，白色线为计算拟合的结果。如果一个红色的峰不能被白色的线包含，证明此处有未自动识别的元素。此时，将鼠标停留在该处，能谱分析软件将自动给出该峰有可能代表的元素，并在元素周期表中右键点击，选择你认为最有可能的元素，将其选上，白色拟合线将立即随之变化。通过选择或删除某些元素，获得较好的拟合结果，即白线与红色谱较好的吻合。此外，可点击谱图，并按住鼠标左键不放，左右拖动谱图，查看轻元素峰和重元素峰；旋转鼠标滚轮，可对鼠标附近的能谱进行放大或缩小。

- 点击“New”则清除当前项目，并新建项目。如当前项目未保存则将被清空。

- 点击“Load project”则加载之前保存的项目。

- 点击“Save project”则保存测试结果，输入名称，生成一个包含所有分析结果的文件夹。

- 线扫与面扫

- 进入Mapping界面，点击按钮，将Phenom 扫描电镜图像获取到右边电脑能谱分析的软件上。

- Mapping界面右上角“Map resolution”代表选择面扫分辨率；“Pixel time （ms）”代表设定像素统计时间，统计时间在10到250 ms可选，统计时间越长，结果越准确；“Estimated map time”代表预计扫描所需时间。

- 点击按钮将做整个视野的元素分析。

- 点击按钮，在图像窗口中用鼠标左键划定一个区域，作为面扫描的分析区域。

- 点击按钮，在图像窗口用鼠标单击两次作为线扫的起点和终点，确定线扫描的分析区域。

- 点击按钮进行下一个选区的能谱测试。

- 点击按钮一次，当前进程完成后停止；点击两次，立即停止面扫。

- 测量结束之后，线/面扫描结果以多通道的形式显示。第一幅是 SEM 图片，其余均为测得元素的扫描结果。最多可以同时显示10个元素的扫描结果。按住 Ctrl 键同时点击扫描结果，可以将多幅扫描结果拼合在一起。双击图片，视角可在缩略图和大图之间进行切换。

- 点击“Save project”则保存测试结果，输入名称，生成一个包含所有分析结果的文件夹。

- 其他操作类似于点扫描。

- 能谱分析实验结束后，直接关闭EDS能谱分析界面，退出EDS能谱分析系统。

八、卸载样品与结束实验

- 观测完成后，将放大倍数调到最低的倍数。点击电镜系统显示器的“设置”，进入设置界面，系统状态选择“待机”，系统进入待机状态，以节约灯丝寿命（严禁擅自关机）。

- 点击屏幕右上角的按钮，然后点击“√”完成卸载；点击“×”则取消卸载。

- 待主机舱门开锁灯点亮，舱门自动打开，取出样品杯。

- 点击按钮，舱门自动关闭。

- 用专用镊子竖直向上从样品杯中拔出丁型样品台，并将样品杯装入收纳盒中。

- 对实验数据所在的文件夹进行压缩打包，上传至网络存储系统。

- 刷卡下机，结束实验。

九、常见问题及解决方法

- 问题：关闭样品舱门后，样品未自动移动的光学成像位置。

方法：1）检查主机前面板上 Sample 灯是否亮起；

2）点击出舱键检查样品杯是否放好。

- 问题：高倍下图像质量差/图像模糊不能聚焦

方法：1）磁性及不导电样品会导致图像模糊，请使用标准样品（或空白铝制样品托）检查图像质量；

2）调节 Stigmation（像散）。

- 问题：图像无对比度

方法：1）点击调节亮度/对比度；

2）检查成像模式，确定正使用 full 模式；

3）使用标准样品（或空白铝制样品托）检查图像对比度。

- 问题：控制旋钮无反应或反应不正常

方法：1）确认控制旋钮连接好（控制旋钮发出蓝光）；

2）将控制旋钮的 USB 线从主机上拔下，重新插入。

- 问题：自动聚焦、自动亮度对比度调节效果欠佳

方法：1）确保位于屏幕中心区域的样品具有较高的对比度；

2）先进行自动亮度对比度调节，再进行自动聚焦；

3）首先在低放大倍数下进行自动聚焦，之后在高倍下聚焦；

4）使用手动聚焦、亮度对比度调节。

- 问题：Phenom无法存储图片/无法识别我的 U 盘

方法：1）Phenom需5秒钟来感知U盘；

2）拔下再重新插入U盘；

3）确认U盘存储空间未满；

4）确认U盘为FAT32格式版本；

5）对部分U盘，当存储2048分辨率图片时，需首先将U盘清空，否则图像将无法存储；

6）在其他电脑上确认U盘是否损坏。

- 问题：Phenom无法识别到样品杯

方法：1）检查样品杯是否放好，Sample灯是否亮起；

2）检查样品杯金属触角是否被污染。

- 问题：样品舱门无法打开

方法：1）确认主机前面板上的解锁灯亮起；

2）点击出舱键，确保样品杯已退出成像位置

- 问题：屏幕显示“Potential vacuum failure”信息

方法：1）检查样品杯上的密封圈是否洁净；

2）如在样品载入时显示该信息，检查样品是否干燥。退出样品，载入空样品杯，检查是否是由于样品放出气体造成真空破坏；

- 问题：图像有一边明显亮度较暗

方法：调节Source tilt（灯丝对中）。

- 问题：Stigmation（像散）调节最佳值位于调节区域的边界处

方法：可能由于电镜污染、样品不导电或样品带磁性造成，使用标准样品（或空白铝制样品托）检查图像质量。